REGIONE SICILIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE – PALERMO

Avviso Rettifica Capitolato Tecnico e riapertura termini di gara.

Nuova scadenza per la presentazione offerte

26 Novembre 2013 ore 13.00

Intensificatore di Brillanza per applicazioni ortopediche

A seguito di chiarimenti richiesti dalla ditta SIEMENS si porta a conoscenza di coloro che volessero partecipare alla Procedura di che trattasi delle seguenti modifiche al capitolato tecnico:

Caratteristiche Richieste :

- Intensificatore di Immagine da 23 cm , triplo campo;

- Rotazione angolare  più o meno 210°;

- Generatore monoblocco ad alta frequenza da almeno 40 Khz;

- Esercizio fluoroscopio da 0,2 a 20 mA;

- Sistema di raffreddamento attivo che consenta lunghi periodi di scopia con sistema di controllo del rateo di accumulo di calore;

- Sistema operativo preferibilmente in lingua italiana che consenta l’utilizzo indipendente sia dal carrello monitor che dall’arco a C, possibilmente con funzioni di preview immagini.

Caratteristiche ammesse anche come requisito minimo :

- Intensificatore di immagine da 23 cm con doppio campo;

- Rotazione angolare più o meno 190°;

- Generatore monoblocco ad alta frequenza da 30 Khz;

- Esercizio fluoroscopio da 0,2 a 15,2 mA;

- Sistema di raffredamento che consente elevati tempi di scopia;

- Sistema operativo user friendly.

Si comunica altresì che il termine per la presentazione delle offerte viene prorogato al 26/11/2013 ore 13.00

Il Direttore dell’U.O.C. Provveditorato

( Avv.to Fabio Damiani)