##### SPECIFICHE TECNICHE PER MAMMOGRAFO DIGITALE CON TOMOSINTESI

##### MAMMARIA

Generatore

Generatore radiologico ad alta frequenza e con massima capacità di raddrizzamento della corrente di alimentazione (basso ripple)

Potenza elevata, non inferiore a 8 kW

Corrente massima di almeno 200 mA

Tensione al tubo: range 22 / 35 kV

Erogazione mAs: da 2 a 600 mAs

Tubo radiogeno

Tubo radiogeno per mammografia con anodo preferibilmente al Tungsteno per ridurre la dose

Filtri: concepiti per contenere la dose alla paziente ed ottimizzare i contrasti (Preferibilmente Rh/Ag)

Fuochi: 0.1 / 0.3 mm di grande potenza

Stativo

Stativo mammografico concepito per effettuare esami mammografici e di Tomosintesi mammaria.

Lo stativo deve permettere di effettuare con facilità tutte le proiezioni mammografiche e, in ciascuna di esse, anche la Tomosintesi

Rotazione del braccio di tipo motorizzato isocentrico

Distanza focale inferiore a 70 cm

Accessorio per ingrandimento geometrico

Bucky

Movimento griglia con controllo computerizzato, od altri dispositivi altrettanto efficaci, che la rendano invisibile in qualsiasi condizione operativa.

Griglia automaticamente retrattile in caso di Tomosintesi e/o di esami d’ingrandimento.

Griglia antidiffusiva a basso assorbimento

Dispositivo di compressione

Dispositivo di compressione motorizzata provvista di sistemi per la riduzione del fastidio per la paziente.

Indicazione digitale della forza di compressione e dello spessore

Sistema di sicurezza che eviti l’emissione raggi  in assenza di compressione

Tomosintesi

Angolo di scansione più ampio possibile per ottimizzare la visione dei dettagli in profondità

Numero di proiezioni più basso possibile per ottenere un rapporto segnale-rumore elevato per ciascuna di esse. A questo scopo sono preferibili tecniche innovative atte ad ottimizzarne il numero

Sono preferibili tecniche innovative per l’ottimizzazione dei parametri legati alle dosi rilasciate su ciascuna proiezione allo scopo di tenere bassa la dose totale rilasciata

Dose totale rilasciata più bassa possibile e, in ogni caso, non superiore in media al 150% della dose rilasciata con la corrispondente proiezione mammografica.

Sono preferibili sistemi di movimento tubo di tipo “step & shoot” per ottimizzare la visibilità delle microcalcificazioni.

Rivelatore Digitale

Rivelatore digitale di 24x30 cm con tecnologia avanzata, preferibilmente con conversione diretta dell’energia, ad elevata efficienza.

Dimensione del pixel: preferibilmente non superiore a 90 μm

Efficienza Quantica (DQE) ≥ 50% sino a 2 lp/mm

Risoluzione (MTF) ≥ 65% sino a 2 lp/mm

Distanza fra bordo laterale del rivelatore e spigolo laterale del bucky: la più ridotta possibile (per ridurre l’area ascellare invisibile nelle proiezioni MLO ed ML).

Esposimetro Automatico (AEC)

Il sistema deve poter utilizzare un esposimetro automatico in grado di controllare con precisione tutti i parametri dell’esposizione anche in modalità Tomosintesi.

La selezione dei parametri deve tener conto, oltre che dello spessore, anche della densità radiologica del seno.

Quando la selezione automatica è impostata, il sistema deve poter lavorare in totale automatismo senza richiedere alcun intervento al tecnico operatore.

Area del rivelatore digitale adibita a camera per l’esposimetro automatico: la più ampia possibile.

Possibilità di selezione anche manuale dei parametri (kV, mAs, filtro).

Workstation di Acquisizione immagini (AWS)

AWS provvista di un monitor da  2 Mpixel per la visualizzazione delle immagini e di un secondo monitor, preferibilmente di tipo “touch screen”, per la gestione dei parametri e di esposizione e delle liste di esami.

PC di ultima generazione con HD di grande capacità, per contenere anche i pesanti esami di Tomosintesi

Software di visualizzazione completo di tutte le funzioni di elaborazione immagine, ma semplice che minimizzi l’intervento del tecnico di mammografia

Masterizzatore DVD

Compatibilità totale allo standard DICOM specifico per le immagini mammografiche:  specificare le classi presenti

Compatibilità totale allo standard DICOM specifico per le immagini di Tomosintesi: specificare le classi presenti

Workstation diagnostica per il radiologo (RWS)

Computer con prestazioni tali da visualizzare e gestire le immagini nei tempi più brevi

Coppia di monitor monocromatici da 21” ad elevatissima risoluzione

PC di ultima generazione con HD di grande capacità:per immagazzinare anche i pesanti esami di Tomosintesi

Masterizzatore DVD

Software di gestione ed elaborazione immagini

L’interfaccia utente deve  permettere le più ampie e complete elaborazioni d’immagine (W/L, zoom, lente d’ingrandimento, propagazione automatica delle impostazioni di un’immagine alle altre dello stesso esame, lettura contemporanea con esami precedenti, ecc.)

La stessa interfaccia deve essere in grado di visualizzare ed elaborare le immagini di Tomosintesi

Tempo di visualizzazione e di transizione delle immagini: il più breve possibile

Tutti i servizi DICOM comunemente utilizzati  HIS/RIS, PACS

Palermo li 22/10/12

Il Direttore del Dipartimento di Diagnostica per Immagini

Dott. Michelangelo Scopelliti