LOTTO N. 2

INCUBATRICI PER TERAPIA INTENSIVA

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME

Incubatrice per terapia intensiva con servocontrollo di tutti i parametri (temperatura aria, temperatura cutanea, concentrazione ossigeno, umidità relativa).

Doppia pedaliera (fronte e retro) per la regolazione elettrica dell’altezza del piano lavoro.

Regolazione infinitesimale del Trendelenburg e Fowler d’inclinazione, saranno maggiormente valutate le unità con angoli di inclinazione maggiori, preservazione della asetticità dell’interno della culla e maggior accessibilità all’interno del sistema tramite gli oblò.

Capottina con almeno 6 oblò senza iride (per migliore igiene), e ulteriori aperture per il passaggio di cavi, tubi e con pannelli frontale e posteriore entrambi apribili e completamente ribaltabili.

Granzia di mantenimento del microclima anche con l’apertura degli oblò e dei pannelli anetriore e posteriore.

Cassetto porta lastre integrato nel sistema, utilizzabile senza dovere spostare il neonato all’interno.

Schermo/Display ben visibile, possibilmente esterno al corpo incubatrice ed orientabile, con visualizzazione accurata dei dati di monitoraggio numerico e delle curve e dei trend di tutti i parametri misurati..

Servocontrollo e regolazione elettronica della temperatura dell'aria all'interno della culla con allarmi preimpostati. Ampia possibilità di impostazione della temperatura dell’aria per la cura anche dei neonati di peso molto basso.

Servocontrollo e regolazione elettronica della temperatura cutanea del neonato con allarmi preimpostati.

Misurazione della doppia temperatura (centrale e periferica) del neonato tramite sonde di temperatura. I sensori di temperatura devono essere tali da poter essere sistemati senza causare alcun decubito al paziente e facilmente distinguibili tra loro. Visualizzazione sul display dei trend di temperatura e del trend del termogramma del neonato.

Servocontrollo e ampia possibilità di regolazione elettronica della concentrazione di ossigeno (FiO2) all'interno della campana della culla attraverso un efficace ed affidabile sistema d’ossimetro con allarmi preimpostati di minima e massima.

Ampia possibilità di regolazione elettronica dell'umidità all'interno della culla, con servocontrollo il più possibile automatizzato.

L’umidificazione deve essere assolutamente asettica, ad iniezione di vapore acqueo surriscaldato, mediante un sistema che garantisca all’interno dell’incubatrice un ambiente con caratteristiche di massima asepsi.

Bilancia integrata (divisione g 1) per eseguire la pesata del neonato e valutarne l’indice d’accrescimento ponderale tramite la visualizzazione sul display anche del trend dedicato, con certificazione NAWI.

Pulsossimetro inetgrato con tecnologia ”Masimo“ integrata, per monitoraggio di SpO2, frequenza polso, onda pletismografica visualizzati sul display.

Rumorosità interna alla culla inferiore a 50 dB.

L’incubatrice deve essere dotata dei seguenti accessori:

- Lampada per fototerapia a LED a luce blu con contaore di funzionamento della lampada e della durata della terapia, con luce da visita integrata a LED bianchi e sistema di aggancio alle barre dell’incubatrice.

- Mensola girevole porta monitor regolabile in altezza.

- Supporto reggi-circuito di ventilazione all’interno dell’incubatrice.

L'incubatrice deve rispondere alle normative generali CEI 62.5 e a quelle particolari CEI 62.22 ed essere conforme alle direttive europee sui dispositivi medici 93/42/EEC. Deve essere dotata di manuale di istruzioni in lingua italiana.

Assistenza tecnica rapida e qualificata.

LOTTO n. 2  SCHEDA VALUTAZIONE -  INCUBATRICE PER TERAPIA INTENSIVA

PUNTEGGIO TECNICO

| Accessibilità all’interno dell’incubatrice | 3 |
| --- | --- |
| Conformazione capottina, modalità apertura oblò e apertura pannelli | 3 |
| Regolazione del Trendelemburg/Fowler, modalità e gradi di inclinazione | 5 |
| Mantenimento del microclima in tutte le condizioni di utilizzo | 5 |
| Cassetto porta lastre – Modalità di funzionamento | 5 |
| Qualità e dimensioni del display e visualizzazione dati, curve, trend e sua gestione | 10 |
| Regolazione della temperatura dell’aria e cutanea, ampiezza di impostazione e semplicità di gestione | 5 |
| Ampiezza di regolazione dell’ossigeno e gestione dei sensori | 5 |
| Ampiezza di regolazione dell’umidità, semplicità di gestione, servocontrollo e garanzia di asetticità del sistema | 6 |
| Rumorosità all’interno dell’incubatrice | 3 |
| Caratteristiche supplementari offerte rispetto ai requisiti minimi richiesti | 10 |
| TOTALE | 60 |

Saranno in ogni caso escluse dalla fase di aggiudicazione le Ditte le cui apparecchiature, ad insindacabile giudizio della Commissione, non abbiano raggiunto il punteggio minimo di 30 punti su 60 attribuibili e/o non posseggano i requisiti fondamentali minimi di base previsti dagli specifici articoli del Capitolato Speciale d’Appalto.